## Slide 1: UE 21: Capteurs Proprioceptifs et Extéroceptifs
Aïcha FONTE Licence Robotique

## Slide 2: Séquence VIII
La mesure du couple/effort/déformation: Jauges de déformation
Technologies, principe de fonctionnement, interfaçage.
Influence de la température
La mesure du couple/effort/déformation: Capteur piezoélectrique

## Slide 3: LES CAPTEURS DE DÉFORMATION
La connaissance des contraintes mécaniques auxquelles une structure est soumise dans des conditions d'emploi déterminées est un élément primordial pour l'appréciation de la sécurité de son fonctionnement.
La mesure des déformations en des zones judicieusement choisies permet donc de calculer les contraintes qui sont à leur origine.
Les capteurs de déformation sont aussi désignés comme extensomètres ou jauges de déformation ; le type le plus fréquemment utilisé est la jauge résistive.
INTRODUCTION

## Slide 4: Définition des grandeurs utiles
1) Déformation  : C’est le rapport de la variation l d'une dimension à la valeur initiale l de cette dimension:
2) Contrainte σ : C’est la force par unité de section (F/S). elle est donc homogène à une pression et exprimée en pascals (Pa)
3) Limite conventionnelle d’élasticité : contrainte maximale ne produisant pas de déformation permanente supérieure à 0,2 %.
4) Loi de Hooke: dans le domaine élastique, les déformations sont proportionnelles aux contraintes.
5) Module de Young Y: il détermine la déformation // dans le sens de la contrainte
// =

## Slide 5
Définition des grandeurs utiles
6) Coefficient de Poisson : il détermine la déformation εꓕ perpendiculaire à la contrainte :
εꓕ = -ν //
Dans le domaine élastique, ν est généralement voisin de 0,3.
Ordre de grandeur | Acier | Cuivre | Aluminium
Module d'Young (N/m2 ) | 220.109 | 110.109 | 70.109
Limite d'élasticité (N/m2) | 1,45.109 | 0,7.109 | 0,3.109

## Slide 6: Principe de fonctionnement des jauges de déformation
Les jauges de déformation, sont des capteurs passifs traduisant en variation de résistance leur propre deformation qui est en principe égale à celle de la structure à l’endroit où ells sont collées (plus les extensomètres s'étirent, plus leurs résistances augmentent).
Elles consistent en des spires rapprochées et sont généralement fabriquées à partir d'une mince feuille métallique (quelques µm d'épaisseur) et d’un isolant électrique, que l'on traite comme un circuit imprimé.
Le domaine des déformations mesurables avec une précision pouvant atteindre 0,1 % s'étend environ de ± 10-5 à ± 2.10-1 .

## Slide 7: Relation contrainte-déformation
Les jauges de déformation permettent de mesurer de faibles déformations. De ce fait, elles ne servent en pratique que dans le domaine élastique.
Une jauge est constituée d'une grille formée par un conducteur filiforme de résistivité ρ, section s et longueur nl, l étant la longueur d'un brin et n leur nombre ; n est généralement compris entre 10 et 20 pour les jauges métalliques et égal à 1 pour les jauges semi-conductrices.
Le conducteur est fixé sur un support isolant, papier ou plastique, qui est lui-même collé sur la structure étudiée Il en résulte que la jauge subit une déformation identique à celle de la structure, dans la direction parallèle aux brins : soit cette déformation.
La résistance de la jauge a pour expression : R = ρ n/s cette déformation. sous l'influence de la
déformation, la résistance de la jauge varie de soit :

## Slide 8
La déformation longitudinale du fil entraîne une variation de ses dimensions transversale: côtés a et b dans le cas d'une section rectangulaire, diamètre d pour une section circulaire ; la déformation transversale est proportionnelle à la déformation longitudinale :
où ν est le coefficient de Poisson, voisin de 0,3 dans la zone des déformations élastiques. Il en résulte, puisque s = a · b ou s ·
Les jauges métalliques et semi-conductrices se distinguent par l'expression et l'importance de la variation de résistivité
Pour les jauges métalliques, une relation due à Bridgman lie la variation de résistivité à la variation du volume V : = C où C étant la constante de Bridgman.

## Slide 9
Comme ;
on déduit :
où K, facteur de jauge, a pour expression :
Compte tenu des valeurs numériques (v = 0,3 et C=1 ) le facteur K des jauges métalliques est généralement de l'ordre de 2.
Pour les jauges semi-conductrices, la variation de résistivité s'exprime en fonction de la contrainte ρ et du coefficient piézorésistif π par la relation :
Y étant le module de Young.
Le coefficient piézorésistif π dépend :
de l' orientation du brin résistif par rapport d'une part aux axes cristallographiques et d'autre part à la contrainte ;
de la nature (P ou N) et du degré de dopage.
Pour une jauge semi-conductrice, la variation de résistance a donc pour expression :
d’où:
Dans les conditions habituelles d'emploi des jauges semi-conductrices, le terme πY est largement prépondérant et l'on a pratiquement :

## Slide 10
Jauges résistives métalliques
Effet piézorésistif des métaux
La résistivité de la plupart des métaux décroît quand la pression à laquelle ils sont soumis augmente.
En effet, la résistivité d'un métal est due, en particulier, à la diffusion des électrons libres par les atomes du réseau.
Matériaux et réalisations
Les matériaux utilisés sont généralement des alliages à base de nickel ; le tableau ci-contre indique la composition et le facteur de jauge d'alliages couramment employés.
Alliage | Composition | Facteur de jauge
Constantan | 45 % Ni, 55 % Cu | 2, 1
lsoélastic | 52 % Fe, 36 % Ni, 8 % Cr, 4 % (Mn, Mo) | 3,5
Karma | 74 % Ni, 20 % Cr, 3 % Cu, 3 % Fe | 2, 1
Nichrome V | 80 % Ni, 20 % Cr | 2,5
Platine-Tungstène | 92 % Pt, 8 % W | 4, 1

## Slide 11
Caractéristiques principales des jauges métalliques
Les valeurs les plus courantes du facteur de jauge sont voisines de 2 ± 0,1 à l'exception de l'alliage Isoélastic et du platine-tungstène qui ont un facteur de jauge respectivement voisin de 3,5 et 4, 1 .
• Résistance
La résistivité ρ des alliages utilisés doit être suffisamment élevée pour que les valeurs de résistance recherchées ( 100 à 5 000 Ω) puissent être obtenues sans longueur de fil excessive, aboutissant à des dimensions exagérées de la jauge, et sans réduction trop importante de la section qui imposerait une diminution du courant de mesure et donc de la sensibilité.
• Facteur de jauge
• Influence de la contrainte - Linéarité
Tant que le fil de la jauge reste en dessous de sa limite élastique, le facteur de jauge est constant assurant une excellente linéarité entre variation de résistance et déformation.
Les alliages tels que le Ferry et le Constantan dont le facteur de jauge K est déjà voisin de 2 ne subissent pratiquement pas de variation de K lorsqu'on dépasse leur limite élastique.

## Slide 12
Caractéristiques principales des jauges métalliques
• Influence de la température
La variation thermique de K est généralement faible et, sauf pour l'alliage Isoélastic, linéaire dans une gamme étendue de température : - 1 00 ° C à 300 ° C :
où K0 est le coefficient de jauge, à la température de référence T0 qui est généralement 25 ° C.
Ordres de grandeur :
-nichrome V : αk = - 0,04 %/° C ; -Karma : αk = - 0,0 1 %/° C ;-constantan : αk = +0,01 %/° C.
Sensibilité transversale
Dans le calcul de la variation de résistance en fonction de la déformation, il n’a été tenu compte précédemment que de la résistance longitudinale RL qui est celle de l'ensemble des brins.
En fait, entre les brins, il y a une certaine longueur de fil lt perpendiculaire aux brins, de résistance Rt et qui est sensible aux déformations transversales.
La résistance totale de la jauge est : R = RL + Rt

## Slide 13
Influence de la température
R = RL + Rt et:
avec
La variation relative de la résistance totale a donc pour expression :
soit
En posant: facteur de jauge longitudinal :
facteur de jauge transversal :
Dans le cas des jauges à fil Kt =2.10-2 K.
La jauge étant destinée à la mesure des déformations longitudinales, la sensibilité transversale est réduite en réalisant Rt << RL : ceci est obtenu par l'élargissement des conducteurs transversaux.

## Slide 14
Calcul du coefficient de température de la résistance
Trois causes sont à l'origine de la variation thermique de résistance d'une jauge fixée
a) La résistivité ρ est fonction de la température T :
b) Les dimensions du fil dépendent de la température :
longueur d'un brin :
diamètre ou côté du fil
c) La dilatation thermique de la structure sur laquelle est collée la jauge, si elle est différente de celle des brins longitudinaux de la jauge, impose à ces derniers une variation Δld égale à la différence de leurs dilatations dite dilatation différentielle ;
celle-ci provoque une variation ΔRd de la résistance de la jauge :
La variation thermique totale de la résistance est la somme de la variation thermique de résistance propre et de celle entraînée par la dilatation différentielle.

## Slide 15
Séquence VIII Partie 2

## Slide 16
La variation thermique de résistance propre de la jauge, soit ΔRT , se déduit de l'expression :
où :
soit :
où αR est le coefficient de température de la résistance. La dilatation Δl de la longueur l de la structure sous-jacente à la jauge a pour valeur :
où λs est le coefficient de dilatation linéaire du matériau de la structure. La dilatation Δlj d'un brin de jauge de longueur l est :

## Slide 17: Influence de la température sur la résistance d'une jauge fixée
La déformation du fil de jauge résultant de la différence des dilatations est donc :
Il est très important de noter que le coefficient de température de la résistance de la jauge fixée βj/s dépend du matériau sur lequel la jauge est collée.
Le tableau ci-dessous indique les caractéristiques thermiques d’alliages pour jauges et matériaux de structure fréquemment utilisés.
elle entraîne la variation de résistance :
La variation thermique totale de la résistance de la jauge fixée est donc :
soit :
Jauge | αR 105(°C-1 ) | λj 105(°C-1 ) | Structure | λs 105(°C-1 )
Constantan | 2 | 1, 7 | Aluminum | 2,5
Karma | 2 | 1 , 0 | Acier | 1,1
lsoélastic | 17, 5 | 0,4 | Cuivre | 1,7
NichromeV | 10 | 1,3 | Titane | 0,9

## Slide 18
Déformation apparente
Une variation de température provoque, en l'absence de toute contrainte mécanique une variation de résistance. On définit la déformation apparente comme étant celle qui provoquerait, dans des conditions isothermes, la même variation de résistance :
On a ainsi, pour une jauge de Karma collée sur de l'acier :
Par un choix convenable des alliages constituant la jauge ainsi que des traitements thermiques qu'ils ont subis, il est possible de minimiser pour un matériau de structure donné, le coefficient βj/s sur une plage plus ou moins étendue de température. Les jauges ainsi obtenues sont dites autocompensées en température : leur coefficient βj/s demeure inférieur à ± 1,5.10-6/° C.
Jauges autocompensées en température

## Slide 19: Jauges résistives semi-conductrices, ou piézorésistances
Constitution des jauges semi-conductrices
Il existe deux types de jauges semi-conductrices: les jauges découpées et les jauges diffusées.
a) Jauges découpées
Elles sont formées d'un brin unique découpé mécaniquement ou photochimiquement dans un monocristal de silicium dopé. Le brin est parallèle à la diagonale du cube cristallin pour le silicium P et au côté du cube pour le silicium N.
Ordre de grandeur des dimensions: Longueur de quelques 10-1mm à quelques mm et épaisseur de quelques 10-2mm.
Ces jauges ont une sensibilité transversale presque nulle.
BCM SENSOR TECHNOLOGIES bvba

## Slide 20
b) Jauges diffusées
La résistance de jauge est réalisée par diffusion d'impuretés dans une partie d’un substrat de silicium monocristallin déjà dopé
C'est le dopage qui est le facteur déterminant des caractéristiques de ce type de jauges.
D'une façon générale, à dopage croissant, le facteur de jauge diminue mais par contre, la linéarité est améliorée et la sensibilité thermique est réduite, permettant l'augmentation du domaine d'utilisation en température ;
la sensibilité aux radiations est également réduite .
Jauges résistives semi-conductrices, ou piézorésistances

## Slide 21
Les Rosettes
Ce sont des associations de jauges fixées sur un support unique et dont les directions des brins font entre elles des angles parfaitement définis.
Elles sont utilisées quand on souhaite connaître simultanément les déformations dans plusieurs directions.
Lorsque les directions principales des déformations sont inconnues, il faut pour les déterminer mesurer les déformations dans trois directions : on emploie pour cela des rosettes de 3 jauges à 120°
lorsque l'une des directions principales est présumée probable, on utilise des rosettes à 45°
Les rosettes à deux jauges perpendiculaires sont utilisées quand on connaît les directions principales de déformation.
D'autres rosettes à deux jauges sont adaptées à la mesure des déformations de torsion.

## Slide 22
Fonctionnement des capteurs de force à jauges de déformation
Un capteur de force est constitué de jauges de déformation identiques. Le principe étant de traduire en variation de résistance électrique la déformation du corps d’épreuve sur lequel elles sont collées.
Principe de fonctionnement des jauges
Le fonctionnement des capteurs à jauges est fondé sur la variation de résistance électrique de la jauge proportionnellement à sa déformation. C’est le coefficient ou facteur de jauge k qui traduit cette proportionnalité, suivant la relation :
  ΔR/R = kΔL/L
k est une constante qui dépend des matériaux considérés et de la température. Elle caractérise la sensibilité de la jauge.

## Slide 23: Méthodes de mesure
La mesure ne peut s'effectuer directement car les variations de conductivité de la jauge sont trop faibles pour être mesurées directement avec un ohmmètre. Il est nécessaire de faire un montage en pont de Wheatstone (figure ci-contre)
Soit un circuit constitué de quatre résistances R1, R2, R3, R4 montées en pont. On alimente par une source électrique Ve suivant la diagonale AC. À l'équilibre la tension de sortie entre B et D est nulle mais la variation d'une quelconque des résistances fait apparaître une tension VS.
Pour de très faibles variations (de l'ordre du microohm pour les jauges de deformation), la sortie VS est proportionnelle aux variations relatives ΔR/R de chacune des résistances. En négligeant les termes d'ordres supérieurs, elle vaut :

## Slide 24: LES DIFFERENTS MONTAGES
Montage en quart de pont
Dans ce montage, on ne dispose que d'une jauge et trois résistances viennent en complément avec l'électronique associée. Ce montage est le plus simple et le moins cher mais présente de nombreux inconvénients :
la jauge étant éloignée des autres résistances, il faut prendre en compte la résistance induite par la longueur de câble ;
La sensibilité du capteur qui varie proportionnellement à la tension d’alimentation s’en trouve amoindrie;
la résistance du câblage ajoute une atténuation du signal.
Des corrections sont indispensables à ce type de montage tel que l'étalonnage « shunt » du système de mesures.
Jauge

## Slide 25: LES DIFFERENTS MONTAGES
Montage en demi pont
Le montage demi pont est couramment utilisé lorsque l’on souhaite faire des corrections en température sur matériaux à mesurer. Il est aussi utilisé pour supprimer la composante de traction (ou compression) lors de mesures de flexion. Il est plus sensible que le montage en quart de pont.
Jauges
Montage en pont complet
Ce montage est un peu plus coûteux que les deux montages précédents, mais il permet de donner des valeurs plus précises:
Il est sensible aux faibles déformations.
Il est insensible au variations de température.
Il permet une suppression plus complète des efforts qu'on veut éliminer.
C’est le montage le plus courant pour les mesures de forces.

## Slide 26: Mesure de couple
La mesure de couple se fait avec un capteur de couple. Les capteurs de couple peuvent être statiques, rotatifs ou multi-composantes.
Pour des mesures statiques la pièce à mesurer ne tourne pas. Cette pièce est contrainte en rotation sans aucun déplacement, seule la déflexion du couple-mètre est génératrice de signal de mesure. Cette déflexion est mesurée par des jauges de contrainte.
Pour les mesures de couple rotatif, la pièce, sujet de la mesure de couple, tourne avec l’axe du capteur de couple. Les éléments (jauges de contrainte) sont collés sur l’axe en rotation. La transmission sur signal de mesure se fait sans contact. La vitesse de rotation peut être très élevée pour des couples très faibles.
Les capteurs de force 6 composantes intègrent des composantes de couple statique, généralement sur 3 axes. En fonction de la configuration et des besoins des essais. les capteurs 6 composantes sont un bon compris pour des mesures de forces complémentaire selon les axes d'alignement.

## Slide 27: Capteur de couple statique
Les capteurs de couple statiques à jauges de contrainte sont utilisés pour la mesure du couple de réaction sur des applications non tournantes.
Ces couple-mètres se caractérisent par leur précision, leur rigidité et leur stabilité.
Les étendues de mesure sont comprises entre 0.01 Nm à 20 kNm

## Slide 28: Capteur de couple rotatif
Capteurs de couples industriels à jauges de contraintes pour la mesure du couple dynamique sur un axe en rotation jusqu'à 37.000 tr/min.
La transmission du signal est sans contact ce qui garantit une grande précision de mesure (jusqu'à 0,05%), une réponse dynamique très élevée et une durée de vie importante.
Les étendues de mesure sont comprises entre 0.01 Nm à 20 kNm. Une sortie vitesse de rotation et position angulaire est disponible en option pour une mesure directe de la puissance et du rendement mécanique réel.

## Slide 29: Capteurs de Force 6 axes
Capteurs multi-composantes pour la mesure des 3 forces Fx, Fy, Fz, et des trois moments Mx, My, Mz en simultané.
Les étendues de mesure comprises entre 20N/1Nm et 400 kN/40Nm. Ces capteurs rigides, compacts et précis (0,2 à 1%) sont intégrés en robotique, ainsi que dans les machines de production et bancs de test, pour l'aéronautique, l'emballage, l'automobile, etc..

## Slide 30: L'effet piézoélectrique
L'effet piézoélectrique résulte d'un déplacement des atomes (chargés positivement ou négativement) à l'intérieur de certains solides déformables (matériaux piézoélectriques), qui présentent des structures cristallines particulières ne présentant pas de centre de symétrie.

## Slide 31: MESURE DE FORCE APPLIQUEE
Lorsqu’une pression mécanique est appliquée sur deux faces parallèles d’un cristal piézoélectrique, une différence de potentiel électrique se crée entre ces deux mêmes faces.
Si la déformation du cristal reste dans le domaine élastique, cette différence de potentiel produite sera proportionnelle à la force extérieure appliquée.

## Slide 32: Relations fondamentales de la piézoélectricité
Deux équations couplées (ci-contre) régissent les matériaux piézoélectriques.
Ces équations permettent de lier les parties électriques et mécaniques des matériaux piézoélectriques. Le coefficient le plus important est le coefficient d qui indique le nombre de charges électriques que fournit le matériau en fonction de la force appliquée.
S : Déformation relative
D : Déplacement électrique
T : Contrainte mécanique
E : Champ électrique
SE : Susceptibilité élastique (à champs électrique constant)
εT : Permittivité diélectrique (à contrainte mécanique constante)
d : Matrice des constantes piézoélectriques .

## Slide 33: Principaux matériaux piézoélectriques
 | SiO2 (Quartz) | LiNbO3 | BaTiO3 | PVDF | PZT
Permittivité relative ε33 (Ø) | 4.5 | 30 | 1700 | 5.5 | 450
Module d’Young (GPa) | 80 | 2.45 | 106 | 1 | 71
Coefficient de couplage k33 (en %) | 10 | 17 | 52 | 0.3 | 60
Masse volumique (kg.m-3 ) | 2650 | 4640 | 5700 | 1760 | 7500
Coefficient piézoélectrique d33 (en m.V-1 ou C.N-1 ) x10-12 | 2.3 | 6 | 190 | 13.6 | 140
Température de Curie (°C) | 573 | 1210 | 130 | 180 | 350
Titano-Zirconate de Plomb (PZT)
Titanate de baryum (BaTiO3)
Polyfluorure de vinylidène (PVDF)
Niobate de lithium (LiNbO3)

## Slide 34: Problématique du Capteur de Force Piézoélectrique
L’utilisation de capteurs de force à base de matériaux piézoélectriques est problématique au niveau des dynamiques basses fréquences (<1KHZ).
Lorsqu’une force est appliquée sur le cristal piézoélectrique, celui-ci se déforme ce qui crée une variation de tension à ses bornes. Mais les charges se dissipent au cours du temps si le cristal n’est pas sollicité ce qui entraine une diminution de la tension.

## Slide 35: Bibliographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jauge_de_déformation.
G. Asch et coll. Les capteurs en instrumentation industrielle, Dunod, 2006 (ISBN 2-10-005777-4)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capteur_de_force
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capteur_pi%C3%A9zo%C3%A9lectrique
https://si.blaisepascal.fr/1t-mesure-dune-force/
https://www.pm-instrumentation.com/mesure-de-couple
https://sitelec.org/download_page.php?filename=cours/mesure_couple.pdf
https://www.hbm.com/fr/6810/capteurs-piezoelectriques-quel-est-le-besoin-de-mon-appli/
http://www.mesures.com/pdf/old/055_057_SOL.pdf
« Contribution à l’étude d’un capteur de force piézoélectrique résonant à forte raideur pour interfaces haptiques aéronautiques »Thèse de Julien YONG, 2013.